# ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНЫЕ ФИЛЬТРЫ

БАРЬЕРБАК

БАРЬЕРБАК

● Код 350/5865 Барьербак. Эффективность бактериальной фильтрации 99,999%. Эффективность вирусной фильтрации 99,9999%. Сопротивление потоку при вентиляции - 30 литров/мин - 0,65 см Н2О - 60 литров/мин - 1,55 см Н2О - 90 литров/мин - 2,80 см Н2О. Компрессионный объем 99 мл. Вес 35 гр. Коннекторы 22М/15F - 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2).

| БАРЬЕРБАК С И СА |
| --- |
| БАРЬЕРБАК-С |  | БАРЬЕРБАК СА |
| ● Код 350/5879 Барьербак С. Эффективность бактериальной фильтрации 99,99%. Эффективность вирусной фильтрации 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции - 30 литров/мин - 0,70 см Н2О - 60 литров/мин - 1,80 см Н2О - 90 литров/мин - 3,60 см Н2О. Компрессионный объем 35 мл. Вес 19 гр. Фильтрующая поверхность 23 кв. см. Коннекторы 22М/15F - 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). ● Код 350S19006 Барьербак СА. Изогнут под углом 90° для легкого соединения с интубационной трубкой, все фильтры оснащены дополнительным капнографическим портом для контроля CO2. |

БАРЬЕРБЭБИ

● Код 350/19003 Барьербэби. Предназначен для использования в педиатрической и неонатальной практике. Эффективность бактериальной фильтрации 99,99%. Эффективность вирусной фильтрации 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции - 5 литров/мин - 0,6 см Н2О - 7,5 литров/мин - 0,9 см Н2О - 10 литров/мин - 1,30 см Н2О. Компрессионный объем 10 мл. Вес 8 гр.
Фильтрующая поверхность 43 кв. см. Коннекторы 8М/15М – 15 FISO. Люер-порт для капнографии (CO2).
Стерильно. Срок годности 5 лет. Время использования 24 часа.

ГИДРОБАК С И СА

ГИДРОБАК-С   ГИДРОБАК-СА

● Код Код 352/5877 Гидробак С. Эффективность бактериальной фильтрации 99,99%. Эффективность вирусной фильтрации 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции - 30 литров/мин - 1,0 см Н2О - 60 литров/мин - 2,5 см Н2О - 90 литров/мин - 4,7 см Н2О. Компрессионный объем 45 мл. Вес 30 гр.
Тип фильтрации – электростатический. Фильтрующая поверхность 23 кв см. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). Увлажнение дыхательной смеси на вдохе. Вентиляция 24 часа VT 250 мл 1,3 мг/л VT 500 мл 30,7 мг/л VT 750 мл 30,2 мг/л VT 1000 мл 29,2 мг/л.
Согревание дыхательной смеси на вдохе. Вентиляция 24 часа VT 250 мл 31,0°С. VT 500 мл 31,2°С. VT 750 мл 30,4°С. VT 1000 мл 30,1°С. Рекомендовано для пациентов массой тела более 20 кг.

● Код 352/5996 Гидробак СА. Изогнут под углом 90° для легкого соединения с интубационной трубкой. Все фильтры оснащены дополнительным портом для контроля CO2.
Стерильно. Срок годности 5 лет. Время использования 24 часа.

ГИДРОБОЙ

● Код 355/5430 Гидробой. Эффективность бактериальной фильтрации 99,99%. Эффективность вирусной фильтрации 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции - 10 литров/мин - 0,6 см Н2О - 15 литров/мин - 1,0 см Н2О - 20 литров/мин - 1,4 см Н2О. Компрессионный объем 26 мл. Вес 21 гр.

Тип фильтрации – электростатический.
Фильтрующая поверхность 19 кв. см. Коннекторы 22М/15F–22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). Увлажнение дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 250 мл 32,3 мг/л. Согревание дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 250 мл 31,6 °С.
Рекомендовано при обьеме вентиляции 75-300 мл.

ГИДРОБЭБИ

● Код 355/5427 Гидробэби. Эффективность бактериальной фильтрации 99,99%. Эффективность вирусной фильтрации 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции - 5 литров/мин - 0,7 см Н2О - 7,5 литров/мин - 1,2 см Н2О - 10 литров/мин - 1,9 см Н2О. Компрессионный объем 10 мл. Вес 9 гр.
Тип фильтрации – электростатический.
Фильтрующая поверхность 10 кв. см. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). Увлажнение дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 25 мл 27,7 мг/л VT 50 мл 27,5 мг/л.
Согревание дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 250 мл 30,2°С. Рекомендовано при объеме вентиляции 25-100 мл.
Стерильно. Срок годности 5 лет. Время использования 24 часа.

СТЕРИВЕНТ

● Код 351/5410 Стеривент. Эффективность бактериальной фильтрации 99,999999%-99,9999%, вирусной фильтрации 99,999999%-99,9999%. Сопротив ление потоку при вентиляции- 30 литров / мин - 0,7 см Н2О- 60 литров/мин - 1,8 см Н2О - 90 литров/мин - 3,5 см Н2О. Компрессионный объем 92 мл. Вес 45 гр.

Тип фильтрации – механический. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2).

Стерильно. Срок годности 5 лет. Время использования 24 часа.

СТЕРИВЕНТ C

● Код 351/5878 Стеривент С. Эффективность бактериальной фильтрации 99,999999%-99,9999%, вирусной фильтрации 99,999999%-99,9999%. Сопротивление потоку при вентиляции - 30 литров / мин - 0,8 см Н2О- 60 литров/мин - 1,9 см Н2О - 90 литров/мин - 3,4 см Н2О. Компрессионный объем 62 мл. Вес 38 гр.

Тип фильтрации – механический. Фильтрующая поверхность > 500 кв. см. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2).

Стерильно. Срок годности 5 лет. Время использования 24 часа.

СТЕРИВЕН МИНИ

● Код 351/5979 Стеривент мини. Эффективность бактериальной фильтрации 99,999%, вирусной фильтрации 99,999%. Сопротивление потоку при вентиляции - 30 литров / мин - 1,4 см Н2О- 60 литров/мин - 3,0 см Н2О. Компрессионный объем 35 мл. Вес 26 гр.

Тип фильтрации – механический. Фильтрующая поверхность > 500 кв. см. Коннекторы 2М/15F – 22F/15M ISO. Люер- порт для капнографии (CO2).
Стерильно. Срок годности 5 лет. Время использования 24 часа.

ГИДРОСТЕР

● Код 354/5876 Гидростер. Эффективность бактериальной фильтрации 99,999999%, вирусной фильтрации 99,999999%. Сопротивление потоку при вентиляции - 30 литров/мин - 0,8 см Н2О - 60 литров/ мин - 1,9 см Н2О - 90 литров/мин - 3,4 см Н2О. Компрессионный объем 92 мл. Вес 53 гр.

Тип фильтрации – механический. Фильтрующая поверхность >500 кв. см.

Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). Увлажнение дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 500 мл 34,0 мг/л VT 1000 мл 34,0 мг/л. Согревание дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 500 мл 32,1°С.
Рекомендовано устанавливать на дыхательном контуре со стороны пациента.

ГИДРОСТЕР МИНИ

● Код 354S19028 Гидростер мини. Эффективность бактериальной фильтрации 99,99999%. Эффективность вирусной фильтрации 99,99999%. Сопротивление потоку при вентиляции - 30 литров/мин - 1,3 см Н2О - 60 литров/ мин - 3,0 см Н2О - 90 литров/мин - 5,3 см Н2О. Компрессионный объем 65 мл. Вес 37 гр.

Тип фильтрации – механический.
Фильтрующая поверхность >300 кв. см. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер--порт для капнографии (CO2). Увлажнение дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 500 мл 31,0 мг/л VT 1000 мл 30,0 мг/л.
Согревание дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 500 мл 31,1°С.